УСТРОЙСТВА СВЯЗИ CN

Для испытаний по МЭК 61000-4-16, от DC до 150 кГц

Устройства связи (УС) CN используются для испытаний по МЭК 61000-4-16 и предназначены для ввода помех в тестируемые линии. TESEQ предлагает несколько типов УС  для различных линий, типа M для линий питания, типа А для несимметричных и типа T для симметричных коммуникационных линий. Для УС типа M необходимо дополнительно устройство развязки 60 дБ

Характеристики  УС типа    M

| Наименование | Линии | Порт объекта | Макс. ток объекта | Макс. напряжение объекта | Внешние разъемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CN M232-DC | 2 | DC (пост.ток) | 32 A | 50 В* | 4 мм гнездо |
| CN M232-300-DC | 2 | DC | 32 A | 300 В* (с охлаждением) | 4 мм гнездо |
| CN M232-AC | 2 | AC (перем.ток) | 32 A | 250 В | 4 мм гнездо |
| CN M332-AC | 3 | AC | 32 A | 250 В | 4 мм гнездо |
| CN M432-AC | 4 | AC | 32 A | 250 В / 400 В** | 4 мм гнездо |
| CN M4100-AC | 4 | AC | 100 A | 400 В / 690 В** | адаптер |
| CN M432-3LN-AC | 4 | AC | 32 A | 250 В / 400 В** | 4 мм гнездо |
| CN M532-AC | 5 | AC | 32 A | 250 В / 400 В** | 4 мм гнездо |

Внешний вид CN M232-AC

Coupling networks designed for IEC / EN 61000-4-16

M series for DC or AC power ports A series for communication ports,

intended for unscreened,

unbalanced lines

T series for unscreened balanced

pairs

4 mm banana sockets for

M and A series

Terminal block for M type with

100 Amps

RJ45 sockets for T series

*) Допустимое напряжение (линия-линия). Максимум помех связан с напряжением питания. Для подробностей следует обратиться к Руководству ( в режиме “линия-земля”).

**) Максимум напряжение в режиме “линия-линия”.

УСТРОЙСТВА СВЯЗИ CN

ДЛЯ ТЕСТОВ ПО МЭК 61000-4-16, от DC до 150 кГц

Характеристики УС типа M (продолжение)

| Тип УС | Частотный диапазон | Уровень помехи, допустимый |
| --- | --- | --- |
| CN M232-DC | DC | 50 В* непр. / 300 В 1 с |
| CN M232-300-DC |  | 300 В* непр. / 300 В 1 с |
| CN M232-AC | 15 Гц - 150 кГц | 50 В непр. / 300 В 1 с в линиях 16 2/3 Гц, 50 и 60 Гц |
| CN M332-AC | 15 Гц - 150 кГц | 50 В непр. / 300 В 1 с в линиях 16 2/3 Гц, 50 и 60 Гц |
| CN M432-AC, CN M4100-AC | 15 Гц - 150 кГц | 50 В непр. / 300 В 1 с в линиях 16 2/3 Гц, 50 и 60 Гц |
| CN M432-3LN-АС | 15 Гц - 150 кГц | 50 В непр. / 300 В 1 с в линиях 16 2/3 Гц, 50 и 60 Гц |
| CN M532-AС | 15 Гц - 150 кГц | 50 В непр. / 300 В 1 с в линиях 16 2/3 Гц, 50 и 60 Гц |

*) Максимальный уровень помехи определяется питанием объекта. Для подробностей следует обратиться к руководству.

Характеристики УС типа A

| Наиме- нование | Ли-нии | Тип линии | Макс ток | Макс напря- жение | Разъем | Частотный диапазон | Допустимое воздействие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CN A201-R | 2 | Неэкрани-рованные Несиммет-ричные | 16 A | 50 В DC 250 В AC* | 4 мм гнездо | DC, 15 Гц -150 кГц (ДУ) | 50 В непр. / 300 В DC** 1 с или 100 В АС 1 с на линиях 16 2/3, 50 и 60 Гц |
| CN A201-M | 2 |  |  |  |  | DC, 15 Гц -150 кГц (ручное) |  |
| CN A401-R | 4 |  |  |  |  | DC, 15 Гц -150 кГц (ДУ) |  |
| CN A401-M | 4 |  |  |  |  | DC, 15 Гц -150 кГц (ручное) |  |

*) Максимальное рабочее напряжение определяется частотой: 250 В  AC на  50 / 60 Гц, 50 В  AC   на  10 кГц **) .

Порт объекта CN A401-R или CN A401-M	Порт оборудования CN A401-R	    Порт оборудования CN A401-M

УСТРОЙСТВА СВЯЗИ CN

ДЛЯ ТЕСТОВ ПО МЭК 61000-4-16, DC ДО 150 кГц

Характеристики УС T-типа

| Модель | CN T8-DC | CN T8-AC | CN T444-DC | CN T444-AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частотный диапазон: | DC | 15 Гц - 150 кГц | DC | 15 Гц - 150 кГц |
| Параметры линии: | 4 пары | 4 пары | 2 пары | 2 пары |
| Разъемы (порты подключения): | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
| Применения: | 1000BaseT | 1000BaseT | 10 / 100BaseT | 10 / 100BaseT |
| Сигналы по силовым линиям: | нет | нет | нет | нет |
| Характеристики уровней Макс. напряжение AC: Макс. напряжение DC Макс. напр. DC (пара к паре) Макс. ток: Испытательное напряжение: | 63 В (ВЧ -открыт) 100 В (ВЧ открыт) связано с уровнем 200 мА (линия) 200 В DC, 2 с | 63 В 100 В 100 В 200 мА (линия) 200 В DC, 2 с | 63 В (ВЧ открыт) 100 В (ВЧ открыт) связано с уровнем 200 мА (линия) 200 В DC, 2 с | 63 В 100 В 100 В 200 мА (линия) 200 В DC, 2 с |
| Пробойное напряжение: | 1500 Вrms | 1500 Вrms | 1500 Вrms | 1500 Вrms |
| Импеданс общий (со стороны объекта) DC / 15 Гц - 150 кГц: | 150 Ом ±5 Ом | 150 Ом ±5 Ом (f >500 Гц) | 150 Ом ±5 Ом | 150 Ом ±5 Ом (f >500 Гц) |
| Тракт связи (ВЧ / объект) Разъем ВЧ (RF port): Напряжение ВЧ: | BNC 50 Ом <20 В |  |  |  |
| Коэффициент передачи (ВЧ-объект) DC / 15 Гц - 150 кГц: | 9.5 дБ ±1 дБ | 9.5 дБ ±1 дБ (f >500 Гц) | 9.5 дБ ±1 дБ | 9.5 дБ ±1 дБ (f >500 Гц) |
| Полоса пропускания (объект - оборудование)* | >100 МГц. |  |  |  |
| Перекрестные искажения (порты объекта и оборудования) 1-100 МГц | От ≥61 дБ до ≥21 dB |  |  |  |
| Затухание продольного перехода (ЗПП), |  |  |  |  |
| (порт объекта) | >75 dB >60 dB >40 dB |  |  |  |
| 150 кГц: |  |  |  |  |
| 1.5 МГц: |  |  |  |  |
| 30 МГц: |  |  |  |  |
| Развязка по помехам общего вида (ВЧ порт/ оборудование) DC/15 Гц-150кГц | >60 дБ | >60 дБ | >60 дБ | >60 дБ |

*) Полоса по уровню 3 dB bandwidth, все характеристики симметричного режиме приведены к симметричной нагрузке 100 Ом

УСТРОЙСТВА СВЯЗИ CN

ДЛЯ ТЕСТОВ ПО МЭК 61000-4-16, DC ДО 150 кГц

Схема установки совместно с Teseq NSG 4060

Устройства связи типа T

Механические характеристики УС типа M и A (кроме CN M232-300-DC и CN M4100-AC)

Устройства связи типа M и типа A (примеры)

100  мм     x 100 мм  x 240 мм

около. 1.5 кг

Размеры (W x H x D):

Масса:

Механические характеристики устройств CN M232-300-DC и CN M4100-AC

200 мм   x 200 мм   x 470 мм

приблиз. 12 кг

Размер (W x H x D):

Масса:

Механические характеристики УС типа  T

105   мм     x 65  мм     x 110 мм

приблиз. 0.5 кг

Размеры (W x H x D):

Масса:

Требования к питанию для  CN M232-300-DC

30 Вт

90 - 264 ВAC (доп. адаптеры для  EU, UK, USA and AUS)

24 В  DC, ≥1.25 A, (вставка DC )

Мощность :

Входное напряжение:

Выходное напряжение:

УСТРОЙСТВА СВЯЗИ ТИПА CN

ДЛЯ ТЕСТОВ ПО 61000-4-16, DC ДО 150 кГц

Модель и опции

|  | Номер заказа | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | 255600 | CN M232-DC |
|  |  | УС согласно МЭК 61000-4-16, M2, 32 A, DC |
|  | 257050 | CN M232-300-DC |
|  |  | УС согласно МЭК 61000-4-16, M2, 32 A, 300 V DC |
|  | 255601 | CN M232-AC |
|  |  | УС согласно МЭК 61000-4-16, M2, 32 A, AC |
|  | 255602 | CN M332-AC |
|  |  | УС согласно МЭК 61000-4-16, M3, 32 A, AC |
|  | 255615 | CN M432-AC |
|  |  | УС согласно МЭК 61000-4-16, M4, 32 A, AC |
|  | 258000 | CN M4100-AC |
|  |  | УС согласно МЭК 61000-4-16, M4, 100 A, 690 V AC |
|  | 255614 | CN M432-3LN-AC |
|  |  | УС согласно МЭК 61000-4-16, M4, |
|  |  | 3xL,N (без линии PE ) 32 A, AC |
|  | 255613 | CN M532-AC |
|  |  | УС согласно МЭК 61000-4-16, M5, 32 A, AC |
|  | 255603 | CN A201-R |
|  |  | УС согласно МЭК 61000-4-16, AF2, 16 A, DC / AC, |
|  |  | Переключение по ДУ |
|  | 255604 | CN A201-M |
|  |  | УС согласно МЭК 61000-4-16, AF2, 16 A, DC / AC, |
|  |  | Переключение ручное |
|  | 255605 | CN A401-R |
|  |  | УС согласно МЭК 61000-4-16, AF4, 16 A, DC / AC, |
|  |  | Переключение ДУ |
|  | 255606 | CN A401-M |
|  |  | УС согласно МЭК 61000-4-16, AF4, 16 A, DC / AC, |
| Teseq GmbH |  | Переключение ручное |

Landsberger Str. 255 · 12623 Berlin · Germany T

+ 49 30 56 59 88 35 F + 49 30 56 59 88 34

info.rf.cts@ametek.com www.teseq.com

© June 2017 Teseq®

Specifications subject to change without notice. Teseq® is an ISO-registered company. Its products are designed and manufactured under the strict quality and environmental requirements of the ISO 9001. This document has been carefully checked. However, Teseq® does not assume any liability for errors or inaccuracies.

82-255600 E05 June 2017

255607	CN T8-AC

УС согласно МЭК 61000-4-16, T8, 1000BaseT, AC

255608	CN T8-DC

УС согласно МЭК  61000-4-16, T8, 1000BaseT, DC

255609	CN T444-AC

УС согласно МЭК 61000-4-16, T4, 10 / 100BaseT, AC

255610	CN T444-DC

УС согласно МЭК 61000-4-16, T4, 10 / 100BaseT,